Определение  массы  серной и ортофосфорной кислоты методом  кислотно-основного  потенциометрического титрования

1. Сущность  метода.

Метод основан на потенциометрической   индикации  конечной точки  титрования смеси кислот.

При титровании смеси кислот H2SO4 и H3PO4 щелочью на кривой титрования наблюдается 2 скачка.

Первый из них отвечает оттитровыванию всей H2SO4, а также H3PO4

по первой ступени:

H2SO4+ 2NaOH = Na2SO4+ 2H2O

H3PO4+ NaOH = NaH2PO4+ H2O

Второй скачок соответствует оттитровыванию H3PO4 по второй ступени:

NaH2PO4+ NaOH = Na2НPO4+ H2O

2. Оборудование, посуда, реактивы:

1. рН-метр или иономер;

2. Комбинированный  электрод для измерения рН;

3. Магнитная  мешалка  с якорем;

4. раствор NaOH с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль\дм3;

5. стандартный раствор соляной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль\дм3;

6. Бюретка, вместимостью 25,00 см3;

7. Стакан для титрования вместимостью 100, 150 см3;

8. Цилиндр, объем 50, 100 см3;;

9. Анализируемая проба

10. Пипетка на 10,00 см3

3. Определение точной молярной концентрации эквивалента раствора гидроксида натрия 0,1 моль/дм3

В стакан для титрования  вместимостью 150 см3 помещают 10,00 см3 раствора соляной кислоты 0,1 моль\дм3, добавляют 90 см3 дистиллированной воды, перемешивают при помощи магнитной мешалки и титруют из бюретки раствором гидроксида натрия равными порциями по 0,5 см3 до получения скачка. После достижения скачка измерить ещё не менее пяти точек. При последующих титрованиях добавляют раствор гидроксида натрия приблизительно на 3-5 см3 меньше, чем пошло на достижение точки эквивалентности  первого  титрования, тщательно перемешивают и титруют равными порциями по 0,5 см3 до получения скачка. После достижения скачка измерить ещё не менее пяти точек.

Титрование проводят три раза.

При помощи МSExcel cтроят кривую потенциометрического титрования для каждой пробы установочного вещества, откладывая по оси абсцисс объем гидроксида натрия, а по оси ординат – рН.

Графически находят точку эквивалентности и рассчитывают коэффициент поправки.

Коэффициент поправки  раствора натрия гидроксида вычисляют по формуле

К =

где V1 - объём анализируемого раствора, израсходованный на титрование;

К - коэффициент поправки раствора натрия гидроксида;

V - объем раствора соляной кислоты, взятый на титрование, см3.

Расхождение коэффициентов поправки не должно превышать 0,030

Из вычисленных значений коэффициентов берут среднее арифметическое. Если один из коэффициентов не укладывается в требования расхождения, допускается рассчитать среднее значение по двум результатам. Значение коэффициента поправки  должно быть равным 1,00 ± 0,03.

Точную  молярную концентрацию эквивалента гидроксида натрия С моль/дм3 с коэффициентом поправки вычисляют по формуле:

С = С1 · К
С1 – заданная молярная концентрация гидроксида натрия, моль/дм3

К – коэффициент поправки

4. Определение  массы  серной и ортофосфорной кислоты в смеси

Выполнение работы

10,00 см3 раствора пробы переносят в стакан для титрования, добавляют 40-60 см3дистиллированной воды, перемешивают при помощи магнитной мешалки. Погружают электроды, дают установиться показаниям  прибора и записывают результаты измерения эдс.

Титруют раствором гидроксида натрия с точной молярной концентрацией эквивалента. Титрант, добавляют из бюретки равномерными порциями по 0,50 см3 при перемешивании раствора магнитной мешалкой, дают установиться показаниям прибора и записывают результаты измерения эдс после каждого добавления титранта. По достижении первого скачка потенциала титрование продолжают до получения второго скачка и затем до незначительного изменения эдс. При втором титровании допускается добавлять на 2-3 см3  меньше, объёма титранта пошедшего на титрованиие до первого скачка.

Титрование проводят 2 раза.

5. Обработка результатов

По данным титрования строят дифференциальную кривую титрования △E/△V=f(V). Максимумы кривой соответствуют конечным точкам титрования (2 максимума).

Используя полученные значения, находят содержание (г\дм3) каждого компонента в анализируемой пробе по формулам титриметрического анализа. При этом необходимо предварительно определить объемы титранта, которые израсходованы на каждую из протекающих реакций по отдельности: на титрование H3PO4 по второй ступени,  затрачен объем щелочи ΔV= V2–V1, следовательно, на титрование H3PO4 по первой ступени затрачен точно такой же объем щелочи  ΔV.  Тогда  на  титрование H2SO4 затрачено

(V1– ΔV) см3 щелочи

За результат определения принимаются результаты двух определений относительное расхождение между которыми не превышает 15 %.

Сходимость результатов анализа (r) в процентах вычисляют по формуле

r=

где: Х1,   Х2  результаты двух параллельных измерений, в г\дм3

- Результат анализа

За результат анализа принимают среднеарифметическое значение с учетом погрешности.

Относительное значение погрешности δ составляет 20% при Р=0,95.

Оформляют результат в виде:

(±∆) г/дм3 при P=0,95; n=2.

Округление погрешности проводить в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. Приложение Е.2.

Приложение Е

Правила округления при обработке результатов измерений

Е.1 Точность результатов измерений и точность вычислений при обработке результатов измерений должны быть согласованы с требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины.

Е.2 Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем двумя значащими цифрами

Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют:

- при точных измерениях;

- если первая значащая цифра не более трех.

Е.3 Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате.

Е.4 Сохраняемую, значащую цифру в погрешности оценки измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая цифра не указываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти.